## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 1. - Obłożenia operacyjne i odzież jednorazowego użytku jałowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką (opisem przedmiotu dostawy) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1.* | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 53.3 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 227 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 99.7 N.Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. (standard 45) | szt. | 4000
2* | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 22 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 45 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 35 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. (comfort) | szt. | 10
3* | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min.38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. (standard plus wzmocniony ) | szt. | 500
3. | Osłona na stolik Mayo jałowa 140 x 80 | szt. | 600
4. | Pokrowiec na przewody typu TUBUS, sterylny, przezroczysty, rozmiar 16-17 cm x 250 cm. | szt. | 300
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
*- Zamawiający żąda próbki.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ...........................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 2. Pozostały drobny sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 1- 1,5l, w kolorze czerwonym, pokrywa pojemnika po ostatecznym zamknięciu uniemożliwia ponowne użycie pojemnika. | szt. | 1600
2. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 2l, w kolorze czerwonym, pokrywa pojemnika po ostatecznym zamknięciu uniemożliwia ponowne użycie pojemnika. | szt. | 2500
3. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 5l, w kolorze czerwonym, pokrywa pojemnika po ostatecznym zamknięciu uniemożliwia ponowne użycie pojemnika. | szt. | 350
4. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 0,7 l, owalny (bocznie spłaszczony), w kolorze czerwonym. | szt. | 200
5. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 0,5 l, owalny (bocznie spłaszczony), w kolorze czerwonym. | szt. | 100
6. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 15ml. | szt. | 3000
7. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 35 ml. | szt. | 500
8. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 60ml. | szt. | 80
9. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 120ml. | szt. | 300
10. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 250ml. | szt. | 200
11. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 500ml. | szt. | 150
12. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 1000ml. | szt. | 50
13. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 2500ml. | szt. | 50
14. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 5000ml. | szt. | 5
15.* | Opaska identyfikacyjna dla noworodka wykonana z folii PCV przezroczystej z zakończeniami błękitnymi lub różowymi. Opaska ma wygląd paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana jest z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem, który umożliwia wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiada otwory które pozwalają na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka. Długość opaski 16 cm. Mikrobiologicznie czyste pakowana po 100szt. | szt. | 2500
16.* | Opaska do identyfikacji dorosłych, miękka z zaoblonymi końcami. Mikrobiologicznie czysta, pakowana po 100szt. | szt. | 9000
17. | Przyrząd do aspiracji leków i płynów z opakowań typu butelka, posiadający wbudowany filtr p / bakteryjny 0,45 mikrona , port iniekcyjny położony poniżej krawędzi górnej osłonki portu luer lock - zabezpieczający przed przypadkowym zainfekowaniem - oraz samodomykający się korek w kolorze zielonym zabezpieczający bezigłowy port iniekcyjny do strzykawek luer i luer-lock - uniemożliwiający wypływ płynu podczas zmiany pozycji opakowania oraz kompatybilny z wszystkimi rodzajami opakowań typu butelka, fiolka. | szt. | 5500
18. | Szpatułki drewniane pakowane pojedynczo, jałowe | op.100szt. | 100
19. | Zaciskacz do pępowiny dla noworodka z polipropylenu. Pępowina zaciska się między szczekami posiadającymi zębatkę i kanały zapewniające pewność zaciskania. Zaciśnięcie dokonuje się poprzez naciśnięcie palcami na powierzchnię z poprzecznymi ząbkami, które powodują odchylenie sprężystego haczyka, przeskok przez jego próg z charakterystycznym trzaskiem i zablokowaniem w pozycji zaciśniętej. Przed przypadkowym przedostaniem się pępowiny do części otworowej zabezpieczeniem jest języczek. Zaciskacz musi działać prawidłowo w przypadku znacznego odgięcia szczęk przy grubej i twardej pępowinie . długość całkowita 55 mm szerokość 11 mm, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 1600
20. | Wziernik ginekologiczny, rozmiary „S”, "M" . | szt. | 7000
21. | Ostrza do skalpeli ze stali węglowej pakowane po 100 szt., rozmiar i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, rozm. 10-24 | op.100szt. | 100
22. | Kieliszek plastikowy do podawania leków (op. 75 sztuk lub przeliczyć na inne) | op. 75 szt. | 300
23. | Osłonka pudrowana do głowic endoskopowych (pakowane pojedynczo) | op. 144 szt. | 25
24. | Worek na wymiociny z obejmą, wykonany w całości z tworzywa sztucznego | szt. | 2000
25. | Szkiełko mikroskopowe podstawowe z polem do opisu, szlifowane krawędzie. | op.50 szt. | 30
26. | Szczoteczka cytologiczna „wachlarzyk”, sterylna. | szt. | 1500
27. | Staza gumowa bezlateksowa, uciskowa, jednorazowa. | rolka 25szt. | 200
28. | Utrwalacz cytologiczny w aerozolu 100g, 150ml | szt. | 15
29. | Wieszak do worka na mocz, zawieszki podwójne, plastik niebieski. Pakowany po 10 sztuk w folię. | szt. | 200
30. | Koc ratunkowy 210 x 160 cm, folia metalizowana dwustronnie (srebrno-złoty). | szt. | 150
31. | Szczotka chirurgiczna do mycia rąk bez detergentu sterylna | szt. | 2800
32. | Lusterko krtaniowe sterylne o średnicy 19mm z uchwytem - rączką o długości min. 138 mm | szt. | 10
33. | Nożyczki j.u. do rozcinania zaciskaczy pępowiny | szt. | 20
34. | Zestaw do badania gardła, ucha i nosa sterylny, rozmar „M” (wziernik nosowy, wziernik uszny, szpatułka). | szt. | 1700
35. | Butelka plastikowa do długotrwałego odsysania ran płaska o pojemności 200-250 ml. | szt. | 1300
36. | Basen sanitarny płaski z pulpy celulozowej z pokrywą. | szt. | 400
37. | Kaczka medyczna męska z pulpy celulozowej. | szt. | 500
38. | Papier podbródkowy do urządzeń okulistycznych | opak. 250 szt. | 10
39. | Kołnierz szyjny Schantza, wszystkie rozmiary | szt. | 50
40. | Kołnierz szyjny sztywny, regulowany, wszystkie rozmiary | szt. | 50
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
*- Zamawiający żąda próbki .
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................. | [5 empty] | ……………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczęć

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 3. Elektrody do pomiaru entropii i NMT
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Elektroda do pomiaru entropii | szt. | 100
2. | Elektroda do pomiaru NMT | szt. | 100
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 4. Łącznik karbowany do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych I
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
| Elastyczny łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń", z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką, dł. 15 cm, rozmiar 22F, sterylny. | szt. | 500
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 5. Układ oddechowy dla dorosłych II
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
| Układ oddechowy dla dorosłych do respiratora o regulowanej długości w zakresie 80-180 cm z pamięcią kształtu, średnica 22 mm. Dwie rury karbowane rozciągalne zakończone ze strony pacjenta łącznikiem prostym "Y" oraz łącznikiem kątowym z portem CO2 zabezpieczonym kapturkiem. Czas stosowania do 7 dni potwierdzony oświadczeniem producenta. | szt. | 150
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .........................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załacznik nr 5
Pakiet nr 6. Wybrane akcesoria dla oddziału anestezjologii i intesywnej terapii III
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Długość linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania (3 ml/h), komora Macrodrip. | szt. | 300
2. | Linia do spirometrii, długość 300 cm. Dren w kolorze żółtym. | szt. | 50
3. | Linia do spirometri, długość 200 cm. . Dren w kolorze źółtym. | szt. | 50
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 7. Wybrane akcesoria dla oddziału anestezjologii i intesywnej terapii IV
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa. długość użyteczna 20 cm, średnica zewnętrzna 5F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny w pełni kompatybilny z modułem pomiarowym w monitorach produkcji GE. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających. | szt. | 20
2. | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze, zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z modułem pomiarowym w monitorach produkcji GE. | szt. | 10
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 5
Pakiet nr 8. Wybrane akcesoria dla oddziału anestezjologii i intesywnej terapii oraz bloku operacyjnego V
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z rurką i odsysaniem znad mankietu, rozmiar 8.0, 9.0, bez Peana. | szt. | 20
2. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G. Zestaw zawiera: igłę Tuohy, kateter epiduralny dł. 100 cm, filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2 µm, strzykawkę niskooporową 10 ml, strzykawkę 10 ml, grot do nacinania skóry, igłę do podawania leków 0.9 x 40 mm, igłę do znieczuleń 0.5 x 25 mm. | szt. | 10
3. | Zestaw wielokomorowy do aktywnego i grawitacyjnego drenażu opłucnej. Komora o pojemności 2100 ml, komora zastawki wodnej z barwnikiem poprawiającym widoczność poziomu płynu, komora regulacji siły ssania z barwnym wskaźnikiem dla ułatwienia odczytu siły ssania, z automatyczną zastawką zabezpieczającą przed ciśnieniem dodatnim, zastawka z filtrem zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym, z samouszczelniającym portem do pobierania próbek płynu. Sterylny. | szt. | 20
4. | Dren do zestawu drenażu opłucnej z trokarem ostrym z zakończeniem otwartym 24Ch/40 cm. | szt. | 20
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..........................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 9. Strzykawka do gazometrii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
| Strzykawka do gazometrii. Heparyna 80 IU balansowana elektrolitowo, opłaszczona na celulozowym krążku, objętość próbki 0.5 -2.0 ml. Strzykawka wyposażona w kulkę mieszającą 3.5 mm, kod kreskowy i zatyczkę z odpowietrzaczem dla bezpieczngo i łatwego usuwania pęcherzyków powietrza. Zatyczka całkowicie uszczelnia próbkę, zapobiegając kontaktowi z krwią pacjenta. | op.100 szt. | 40
Razem:
Ceny zawiaerają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ......................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 10 Kaniule noworodkowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Kaniula do wlewów dożylnych dla noworodków wykonana z PTFE, bez portu bocznego, bez lateksu, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu informacja o wielkości przepływu 13ml/min, nr w skali Gauge. Rozmiar 0,7x19mm, 24G. | szt. | 1500
2. | Kaniula do wlewów dożylnych dla noworodków wykonana z PTFE, bez portu bocznego, bez lateksu, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu informacja o wielkości przepływu 13ml/min, nr w skali Gauge. Rozmiar 0,6x19mm, 26G. | szt. | 1500
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| .............................................. | [6 empty] | .......................................
| miejscowość, data | [6 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 11. - Obłożenia operacyjne i odzież jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką (opisem przedmiotu dostawy) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1.* | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim | szt. | 4200
2.* | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym | szt. | 4200
3.* | Maska medyczna wykonana z trzech warst niepylącej włókniny (23g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Kolor zielony. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 99,82%, ciśnienie różnicowe 17,02 Pa | szt. | 7000
4. | Fartuch foliowy "przedniak" biały, pakowany zbiorczo po 100 szt. | op.100 szt. | 70
5. | Fartuch włókninowy dla odwiedzających z długimi rękawami zakończonymi gumką, wiązany w talii. | szt. | 1000
6. | Koszula pacjenta z włókniny całkowicie rozcięta z tyłu. Rękawy krótkie, wiązana na troki w talii i w szyi. Rozmiar uniwersalny, niejałowa. | szt. | 1700
7. | Spodenki do kolonoskopii niejałowe, z rozcięciem z tyłu, całkowicie nieprzejrzyste, włóknina o gramaturze min. 35g/m2. | szt. | 1000
8. | Ochraniacze na buty z włókniny z gumką | szt. | 350
9.* | Myjka jednorazowego użytku do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców , wykonana z tekstylno podobnej miękkiej , chłonnej włókniny brzegi łączone szwem ultradzwiękowym , gramatuta od 75 do 85 g/m, wymiary 16 x23 cm (+_5%) , nie ulegająca rozerwaniu w trakcie mycia pacjenta . | szt. | 300
10. | Prześcieradło z włókniny 210 x 130 cm | szt. | 2500
11. | Podkład papierowy w rolce, szerokość 50 cm, długość 50 m, gofrowany, dwuwarstwowy. 100% celuloza. | szt. | 740
12. | Podkład papierowy w rolce, szerokość 60 cm, długość 80 m, gofrowany, dwuwarstwowy. 100% celuloza. | szt. | 1100
13. | Podkład stomatologiczny (serweta) 33x48, rolka 80 listków. Dwie warstwy bibuły barwnej, jedna warstawa folii. | szt. | 80
14. | Rękawice foliowe z atestem do kontaktu z żywnością, wszystkie rozmiary | op. 100 szt. | 250
15.* | Podkład higieniczny jednorazowego użytku , w kolorze niebieskim , z zakładkami bocznymi wymiar całkowity : długość min. 180 cm , szerokość min. 70 cm , warstwa chłonna na środku - z pulpą celuozową i absorbentem wiążącym ciecz . Rozmiar warstwy chłonnej - 60 x80 cm + - 0,5 cm , chłonność 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m miękka , przyjazna dla skóry zapewniająca komfort chorego , od spodu warstwa nieprzemakalna , mikroteksturowana , zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE 21g/m. | op. 30 szt. | 500
16.* | Koc jednorazowy do okrycia pacjenta , rozmiar min. 110 x110 cm . Złożony z min. 3 warstw : 2 x włóknina typu polipropylen o gramaturze 30g/m + wypełnienie z włókniny o gramaturze 60 g/m. Kolor niebiesko - zielony .Koc jest delikatny i miękki w dotyku . Dzięki swojej grubości pozwala na ochronę o ogrzenie ciała pacjenta w warunkach niskiej temperatury. Pakowany pojedyńczo . | szt. | 50
17* | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; zgodny z normą EN 13795. Możliwość podgrzania w urządzeniu grzewczym do 50⁰C. Dostępny w dwóch rozmiarach: 210 cm x 110 cm oraz 105 x 110 cm | szt. | 50
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* - Zamawiający żąda próbki.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..............................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 12. Zamknięty system do pobierania krwi
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Probówka hematologiczna (EDTA-K2 lub EDTA-K3) 2 ml - korek jasnofioletowy | szt. | 18000
2. | Probówka hematologiczna (EDTA-K2 lub EDTA-K3) 1 ml - korek jasnofioletowy | szt. | 2500
3. | Probówka hematologiczna (EDTA-K2 lub EDTA-K3) 4 - 6 ml - korek jasnofioletowy | szt. | 3000
4. | Probówka biochemiczna (surowica) na 2 lub 3ml z aktywatorem wykrzepiania bez granulek, bez żelu - korek czerwony | szt. | 25000
5. | Probówka z heparyną litową na 2ml, korek zielony | szt. | 1500
6. | Probówka biochemiczna (surowica) 5 - 6 ml z aktywatorem wykrzepiania, bez granulek, bez żelu - korek czerwony | szt. | 7000
7. | Probówka do koagulologii na 1,8 ml krwi (pojemność 2 ml) z 3,2% cytrynianem sodu - korek jasnoniebieski | szt. | 10000
8. | Adapter – łącznik wkręcany typu Luer | op.100szt. | 100
9. | Uchwyt jednorazowy do adaptera Luer | szt. | 18650
10. | Igła do pobierania krwi 0,8mm x 38mm z przejrzystym konektorem, kompatybilna z uchwytem z poz. 7. | szt. | 13000
11. | Probówka biochemiczna (surowica) na 4ml z aktywatorem wykrzepiania bez granulek, bez żelu - korek czerwony | szt. | 5000
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ........................................... | [5 empty] | ……………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 13. Igły
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,45 x 16 | op. 100 szt. | 300
2 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,5 x 16 | op. 100 szt. | 80
3 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,6 x 16 | op. 100 szt. | 50
4 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,7 x 16 | op. 100 szt. | 150
5 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,8 x 16 | op. 100 szt. | 300
6 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,9 x 16 | op. 100 szt. | 250
7 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm1,1x40 | op. 100 szt. | 100
8 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm - 1,2x40 | op. 100 szt. | 1000
9* | Igła do znieczuleń Pencil Point 25 G , pakowana razem prowadnicą (rozmiar prowadnicy 20 G) długość 90mm | szt. | 150
10* | Igła do znieczuleń Pencil Point 26, pakowana razem prowadnicą (rozmiar prowadnicy 20 G) długość 90mm | szt. | 220
11* | Igła do znieczuleń Pencil Point 27 G, pakowana razem prowadnicą (rozmiar prowadnicy 22 G) długość 90mm | szt. | 300
12* | Igła do znieczuleń Pencil Point 26 G pakowana razem z prowadnicą ( rozmiar prowadnicy 20 G) , długość 120mm | szt. | 35
13* | Igła do znieczuleń Pencil Point 27 G pakowana razem z prowadnicą ( rozmiar prowadnicy 22 G) , długość 120mm | szt. | 10
14 | Igła do znieczuleń standard 22G długość 90mm | szt. | 10
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego.
*- Zamawiający rząda próbki .
Wykonawca wypełnia pola żółte
| .............................................. | [6 empty] | ....................................
| miejscowość, data | [6 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 14. Strzykawki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Strzykawka tuberkulinowa z igłą 0,5 x 16 | op. 100 szt. | 35
2. | Strzykawka dwuczęściowa, 2 ml końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | op. 100 szt. | 450
3. | Strzykawka dwuczęściowa, 5 ml końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | op. 100 szt. | 450
4. | Strzykawka dwuczęściowa, 10 ml końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | op. 100 szt. | 450
5. | Strzykawka dwuczęściowa, 20 ml końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | op. 100 szt. | 500
6. | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej 50/60 ml wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka, z wyraźną nadrukowaną podwójną skalą, skalowana co 1 ml. Strzykawka powinna posiadać czterostronne podcięcie tłoka długoścć całkowita strzykawki 16 cm | szt. | 6500
7. | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej 50/60 ml do leków światłoczułych („bursztynowa”), wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka, skalowana co 1 ml. Strzykawka powinna posiadać czterostronne podcięcie tłoka , długość całkowita strzykawki 16 cm. | szt. | 4000
8. | Strzykawka cewnikowa 100 ml, z podwójnym uszczelnieniem tłoka, wyraźna granatowa skala, dołączony łącznik Luer. | szt. | 1000
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| .................... |  |  |  |  | …………
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 15. Sprzęt do infuzji i transfuzji
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny; komora kroplowa wykonana z PP o dł. min. 65 mm, całość wolna od plastyfikatorów ftalanowych DEHP; igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowa wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, wyposażony w uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, pakowany pojedynczo, opakowanie typu blister-pack. , nazwa producenta na zaciskaczu, dł. 165 -170 cm. | szt. | 55000
2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 400
3. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, nie pirogenny, komora kroplowa wykonana z tworzywa nie zawierającego PCV, przezroczysta 20 kropli=1 ml/-0,1 ml,powierzchnia filtracyjna min 10 cm2, wielkość oczek filtra do krwi 200 µm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, dren bez zawartości ftalanów, dl. 165-170 cm, końcówka Luer-Lock, op. blister -pack | szt. | 2160
4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość 250 cm. Kompatybilne z pompami Infusomat B.BRAUN. | szt. | 880
5. | Przyrząd do żywienia dojelitowego. Ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość 250 cm. Kompatybilne z pompami Infusomat B.BRAUN. | szt. | 100
6. | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE lub PUR, minimum 4 paski RTG, nazwa producenta bezpośredniio na knaiuli, z portem iniekcyjnym , bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Rozmiary: 0,7 x 19, 24G, przepływ 22 ml/min. 0,8- 0,9 x 25mm 22G, przepływ 31- 36 ml/min; 1,0- 1,1 x 33mm 20G, przepływ 54- 61 ml/min; 1,2- 1,3 x 45 oraz 1,2- 1,3 x 32-33mm 18G, przepływ 96-103ml/ min; 1,7 x 50mm 16G, przepływ 196 ml/min. | szt. | 25000
7. | Kaniula dotętnicza ze zintegrowanym zaworem kulowym odcinającym. Rozmiar 20G, długość 45 mm. | szt. | 440
8. | Kranik trójdzielny, z widocznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, | szt. | 5000
9. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, bez ftalanów w składzie. | szt. | 5000
10. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków światłoczułych „bursztynowy”, dł. 150 cm, bez ftalanów w składzie. | szt. | 3000
11. | Koreczek do kaniul zamykający światło kaniuli, w celu zachowania biokompatybilności wymaga się, aby koreczki były tego samego producenta co kaniule z poz. 6. | szt. | 55000
12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 5Fx20cm | szt. | 15
13. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 7Fx20cm | szt. | 10
14. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 7Fx20cm | szt. | 20
15. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 8Fx20cm | szt. | 40
16. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy 8Fx20cm | szt. | 100
17. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy 8,5Fx16cm | szt. | 50
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i transportu do Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| .............................................. | [5 empty] | ………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet 16
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 16. Cewniki, zgłębniki, dreny, worki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Cewnik Foleya dwudrożny, silikonowany CH8-CH10, opakowanie typu folia - folia papier , sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 50
2. | Cewnik Foleya dwudrożny, silikonowany CH12-CH26, opakowanie typu folia - folia, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 2500
3. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych ścięte pod kątem prostym, zmatowiona powierzchnia, konektor półprzezroczysty, dwa otwory boczne naprzeciwległe, pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier typu blister pack, rozm. CH6-CH20 | szt. | 11000
4. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków sterylny pakowany folia papier dł 150-200 cm | szt. | 10
5. | Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny pakowany folia papier dł 150-200 cm | szt. | 2000
6. | Zgłębnik żołądkowy, powierzchnia zmatowiona, dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.76 ShA, zatyczka oraz łącznik redukcyjny luer, rozm. CH 08 - CH 24. Konektor półprzezroczysty. | szt. | 600
7. | Dren Kehr Ch12-24 | szt. | 10
8. | Dren Pezzer Ch 32-36 | szt. | 10
9. | Kanka doodbytnicza CH/FG 30 (10x300mm) | szt. | 150
10. | Dren Redona CH 8 długość 700 mm | szt. | 350
11. | Dren Redona 12 Ch, zwijany, długość 700 mm | szt. | 80
12. | Dren Redona 16 Ch, 18 Ch zwijany, długość 1000 mm | szt. | 300
13. | Dren Redona 16 Ch, 18 Ch zwijany, długość 1500 mm | szt. | 150
14. | Dren Redona prosty 18 Ch do 24 Ch, długość 700mm | szt. | 70
15. | • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny • wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania • rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • długość drenu 2000mm • zakończenie lejek-uniwersalny męski stożek. Pakowany podwójnie, wewnętrzny worek foliowy, zewnetrzne opakowanie typu folia/papier. | szt. | 200
16. | • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny • wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania • rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • długość drenu 1500mm • zakończenie lejek-uniwersalny męski stożek. Pakowany podwójnie, wewnętrzny worek foliowy, zewnetrzne opakowanie typu folia/papier. | szt. | 100
17. | - dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV - wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia wzdłużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień - idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiegająca osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach - zakończenie drenu obustronnie łącznikiem typu lejek żeński ze sprężynowymi przegubami ułatwiającymi manipulację drenem - długość 300cm - rozmiar CH 30 - 7,00/10,00mm (śr. wewn./śr. zewn.) - podwójne opakowanie, wewętrzne folia + zewnętrzne papier-folia | szt. | 10
18. | • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania • rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • długość 210cm • zakończenie lejek-lejek z pierścieniami ułatwiającymi mocny docisk do zakończeń ssaka Pakowany podwójnie, wewnętrzny worek foliowy, zewnetrzne opakowanie typu folia/papier. | szt. | 300
19. | • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny • wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania • rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • długość 300cm • zakończenie lejek-lejek z pierścieniami ułatwiającymi mocny docisk do zakończeń ssaka Pakowany podwójnie, wewnętrzny worek foliowy, zewnetrzne opakowanie typu folia/papier. | szt. | 300
20. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Poole Tip o parametrach: Końcówka: • ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów • atraumatyczne zakończenie kaniuli chroni delikatne tkanki przed uszkodzeniem • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • rozmiar CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • śr. zewn. nasadki 11,85 mm • posiada 2 otwory boczne w kaniuli wewnętrznej • nasadka posiada 4 rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm • ergonomicznie ukształtowana prosta końcówka • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4’’) oraz 9,50 mm (3/8’’) Dren łączący: • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia • długość drenu 210 cm • rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • zakończenie lejek-lejek z możliwością docięcia w oznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka (do średnicy krućca od 8 mm do 18 mm), oba lejki posiadają specjalne przeguby (sprężynowe zagięcia) ułatwiające manipulację drenem. Pakowany podwójnie, wewnętrzny worek foliowy, zewnetrzne opakowanie typu folia/papier. | szt. | 10
21. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 20 z kontrolą siły ssania, o parametrach: Końcówka: • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • rozmiar CH 20 – 4,45 mm/6,67 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • dodatkowe 4 otwory boczne przy końcu kaniuli • ergonomicznie ukształtowana końcówka z pojedynczym załamaniem krzywizny • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4’’) oraz 9,50 mm (3/8’’) Dren łączący: • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia • długości drenu: 210 cm • rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • zakończenie lejek-lejek z możliwością docięcia w oznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka (do średnicy krućca od 8 mm do 18 mm), oba lejki posiadają specjalne przeguby (sprężynowe zagięcia) ułatwiające manipulację drenem | szt. | 150
22. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 23 z kontrolą siły ssania, o parametrach: Końcówka: • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • rozmiar CH 23 – 3,80mm/7,59 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • dodatkowe 4 otwory boczne przy końcu kaniuli • ergonomicznie ukształtowana końcówka z pojedynczym załamaniem krzywizny • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4’’) oraz 9,50 mm (3/8’’) Dren łączący: • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia • długości drenu: 210 cm • rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • zakończenie lejek-lejek z możliwością docięcia w oznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka (do średnicy krućca od 8 mm do 18 mm), oba lejki posiadają specjalne przeguby (sprężynowe zagięcia) ułatwiające manipulację drenem | szt. | 150
23 | "Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer z kulką bez kontroli siły ssania o parametrach: Końcówka: • kaniula zakończona kulką posiadającą 4 otwory boczne zapobiegające przysysaniu się końcówki do tkanek • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści • rozmiar CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm/11,85 mm (śr. wewn. / śr. zewn. / śr. kulki) • kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4’’) oraz 9,50 mm (3/8’’) Dren łączący: • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny • zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia • długość 210cm • rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • zakończenie lejek-lejek z możliwością docięcia w oznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka (do średnicy krućca od 8 mm do 18 mm), oba lejki posiadają specjalne przeguby (sprężynowe zagięcia) ułatwiające manipulację drenem Opakowanie podwójnie, wenwętrzne folia + zewnętrzne papier-folia" | szt. | 200
24 | • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka o ergonomicznym kształcie w kolorze białym zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • ergonomicznie ukształtowana końcówka z pojedynczym załamaniem krzywizny Rozmiar: CH 12 – 2,70 mm/4,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • dostępna w wersji z 4 otworami bocznymi zapobiegającymi przysysaniu się końcówki do tkanek • uniwersalny schodkowy łącznik zapewnia wygodne i szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących • dostępna w wersji z kontrolą siły ssania | szt. | 10
25 | "• całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka o ergonomicznym kształcie w kolorze białym zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • ergonomicznie ukształtowana końcówka z pojedynczym załamaniem krzywizny • Rozmiar CH 18 – 4,00 mm/6,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • dostępna w wersji z 4 otworami bocznymi zapobiegającymi przysysaniu się końcówki do tkanek • uniwersalny schodkowy łącznik zapewnia wygodne i szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących • dostępna w wersji z kontrolą siły ssania " | szt. | 10
26 | Łącznik do drenów i cewników uniwersalny, schodkowy, prosty, średn. zewnętrzna 15mm, średnica wewnętrzna 6 mm, sterylny. | szt. | 300
27 | Worek do dobowej zbiórki moczu poj. 2 l sterylny | szt. | 4000
28 | Woreczek do pobierania moczu od niemowląt i małych dzieci. Odrębne wersje dla dziewczynek i dla chłopców z przylepcem akrylowym, pakowany w folia-papier | szt. | 1500
29 | Worek na zwłoki plastikowy, zamykany na zamek błyskawiczny, wszystkie rozmiary | szt. | 240
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego.
*- Zamawiający żąda próbki.
.................................................. .............................................. | [6 empty] | .....................................................
miejscowość, data | [6 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy
Wykonawca wypełnia pola żółte

## Pakiet 17
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 17. Rurki intubacyjne, filtry oddechowe i inne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1.* | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym wysokooporowym typ MURPHY, wykonanna z medycznego termoplastycznego PCV o zwiększonej elastyczności, wyposażona w podwójny znacznik głębokości , rozmiar na baloniku kontrolnym; linia RTG na całej długości rurki, całość bez lateksu i bez ftalanów, rozmiar 5,0 - 10,0, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami umożliwiającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. | szt. | 1200
2.* | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego termoplastycznego PCV , posiadająca podwójny znacznik, głębokośc skalowana co 1 cm, bez lateksu i bez ftalanów, linia RTG na całej długości rurki; rozmiar 2,0 - 6,0, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami umożliwiającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. | szt. | 50
3.* | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem z nad makietu wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki znacznik głębokości wprowadzania w wersji z ruchomym szyldem, rozmiary 5.0 - 10.0 | szt. | 30
4.* | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC silikonowana, linia RTG na całej długości rurki, z przezroczystym szyldem wyposażonym w miekkie giętkie skrzydełka z nazwą producenta, znakowany rozmiarem balonik, zestaw musi zawierać dwie tasiemki do mocowania rurki oraz całość musi być pozbawiona ftalanów i lateksu, pakowane folia/papier, rozmiar 3.0-10.0 | szt. | 80
5. | Rurka Guedela, rozmiar 000 do 5, sterylna pakowana pojedyńczo folia-papier, z medycznego PCV z głatko zaokrąglonymji krawędziami z barwnym kodem wkładek bez lateksu i ftalanów | szt. | 450
6. | Zamkniety sterylny system do odsysania do stosowania przez 72h, posiadający blokadę dostepu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika,przycisk do kontroli siły ssania z przyciskiem zabezpieczajacym przed przypadkowym użyciem. System musi posiadać barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenia, mocny przezroczysty mankiet zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, medyczny port do podawania leków anestezjologicznych, cewnik z automatycznym końcem. Całość musi być bez lateksu i bez ftalanów. | szt. | 30
7.* | Filtr oddechowy z portem kapno | szt. | 1700
8. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, port tlenowy, łącznik 15mm. | szt. | 350
9.* | Maska tlenowa j. u. - rozmiary XS, S, M, L, XL | szt. | 1800
10. | Maska tlenowa j. u. z nebulizatorem – wszystkie rozmiary (dla dzieci i dorosłych) | szt. | 900
11. | Maska tlenowa j. u. z rezerwuarem – wszystkie rozmiary (dla dzieci i dorosłych) | szt. | 350
12. | Dren do tlenu (przewód tlenowy) z PCV sterylny, dł. 210 cm. | szt. | 200
13.* | Maska anestezyjna j.u. typu flex z nadmuchiwanym mankietem i zaworem regulacyjnym, przezroczysta, z barwnym oznaczeniem rozmiarów. Bez lateksu i DEHP. | szt. | 1600
14.* | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, typu McIntosh. Rozmary od 1 do 5. Wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metali, z elementami plastikowymi, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (Green Line). | szt. | 650
15. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, typu Miller. Rozmary 00, 0. Wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metali, z elementami plastikowymi, kompatibilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (Green Line). | szt. | 40
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| …………………………………………… | [5 empty] | …………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 18
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 18. Elektrody i papiery rejestracyjne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Elektroda EKG wykonana z pianki poliuretanowej, listek pozwalający na łatwe odklejenie elektrody od folii zabezpieczającej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt - okrągła z języczkiem, rozmiar 45mm x 42mm. | op=50 szt. | 800
2. | Elektroda do badań holterowskich wykonana z pianki poliuretanowej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt prostokątny z podłużnym otworem do przełożenia i zamocowania kabla EKG, rozmiar 55mm x 40mm. | op=50 szt. | 90
3. | Elektroda do badań wysiłkowych wykonana z włókniny perforowanej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt okrągły, średnica 50mm, wyposażona w tarkę do abrazji naskórka. | op=50 szt. | 180
4. | Elektroda EKG dla niemowląt, wykonana z pianki poliuretanowej, z hydrożelem, kwadratowa 23mm x 23mm z przewodem 50 cm zakończonym wtykiem DIN 42802-1, średn. 1,5mm. | op. 3 szt. | 30
5. | Żel do ekg, opakowanie 0,5 l | szt. | 40
6. | Żel do usg, opakowanie 0,5 l | szt. | 500
7. | Papier USG Mitsubishi K61B | szt. | 5
8. | Papier USG Sony UPP 84S | szt. | 80
9. | Papier KTG Bistos BT350 | szt. | 50
10. | Papier KTG Corometrics 4305BAO | szt. | 50
11. | Papier EKG Ascard A4, 112 x 25 | szt. | 10
12. | Papier do spirometru Viasys 110 x 10 | szt. | 20
13. | Papier ekg 107 x 23 do defibrylatora Lifepak 12 | szt. | 150
14. | Papier ekg 50 x 26 do defibrylatora Lifepak 20 | szt. | 40
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..........................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 19
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
PAKIET nr 19 - RĘKAWICE MEDYCZNE
Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodnosci CE lub wpisu zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent / Nr katalogowy | Cena jedn. opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, pudrowane, grubość na palcu min. 0,21 mm poziom protein poniżej 65 ug/g, teksturowane na całej powierzchni dłoni, długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Siła zrywu przed starzeniem min. 15 N, poziom AQL – 1,0, rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 50
2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe, grubość na palcu min. 0,21 mm (pojedyncza ścianka) poziom protein poniżej 30 ug/g , powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana , długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, poziom AQL – 1,0 , rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 250
3. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, ,jałowe grubość na palcu min. 0,23 mm, poziom protein poniżej 10 ug/g , powierzchnia zewnętrzna teksturowana i polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana , długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, poziom AQL –0,65 oznakowane fabrycznie na opakowaniu, Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III. rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 50
4. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, poziom protein poniżej 30 ug/g powierzchnia teksturowana, długość min. 295 mm, grubość na palcu min 0,22 mm , na dłoni min 0,20 mm Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnątrzna pokryta poliuretanem i silikonowane, poziom AQL – 1,0 ,rozm. 6,0 – 9,0. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie a 50 par. | szt. | 150
5. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na całej powierzchni , obustronnie polimeryzowana i chlorowana od strony wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,16 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm , długość min. 240 mm. Siła zrywu po starzeniu min. 10 N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom max AQL – 1,5. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 10
6. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor lawendowy, powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, polimeryzowana od strony zewnętrznej wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06mm (grubość na pojedynczej ściance), długość min. 265 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 10 N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 1000
7. | Rękawice nitrylowe, o właściowościach bakteriobójczych , bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna z tlenem singletowym i mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane. grubość na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm długość min. 240 mm. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 10
8. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe,kolor biały bezpudrowe, teksturowane na końcach palców o grubości min. grubość min. 0,11 mm na palcu na pojedyńczej ściance. Polimeryzowane od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Długość rękawic min. 240 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N, AQL – 1,0 oznakowany fabrycz. na op. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane zgodnie z EN 374 na przenikanie substancji chemicznych, na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków, zgodnie z ASTM 6978, Rękawice wolne od ftalanów i akceleratorów chemicznych . Pakowane po 100 lub 200 szt w opakowaniu z podziałem kolorystycznym op. ze względu na poszczególne rozmiary. | szt. | 3000
9. | Rękawice bezpudrowe, sterylne, ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, długość rękawicy minimum 505 mm Grubość na palcach grubość na palcu min 0.33 mm, na dłoni min 0.30 mm oraz na mankiecie min 0.18 mm. powierzchnia zewnętrzna teksturowana i chlorowana , powierzchnia wewnętrzna chlorowana AQL 0,65, przebadane zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN 455. Rękawice posiadające rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, pakowane podwójnie -koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Pakowane po 25 par. Rękawice w rozmiarach S(6,5), M(7,5), L(8,5) | szt. | 2
10. | Rękawice chirurgiczne, dedykowane do zakładania podwójnego, pakowane dwie pary w kopertę, 1xpara rękawic wewnętrznych i 1xpara rękawic zewnętrznych, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, rękawica zewnętrzna - kolor kremowy, rękawica wewnętrzna – intensywny kolor ciemnozielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana. Rękawica wewnętrza – powierzchnia zewnętrzna gładka oraz chlorowana; powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość obu rękawic minimum 285 mm grubość każdej z rękawic: na palcu min 0.21 mm, na dłoni 0.20 mm siła zrywu dla każdej z rękawic minimum przed starzeniem 13 N , poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 20 µg/g , posiadające AQL 0,65. Oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna foli/folia koperta wewnętrzna papierowa. Opakowanie a 25 par. | szt. | 50
11. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe,kolor jagodowy, bezpudrowe, bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą , skłonną do alergii, potwierdzone testem klinicznym wg. metody Draize-95 . powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końach palcow , grubość min. 0,14 mm na palcu. Długość rękawic min. 240 mm, AQL – 1,0 oznakowany fabrycz. na op. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. oznaczone fabrycznie informacją " wolne od akceleratorów chemicznych " Przebadane zgodnie z EN 374 na przenikanie substancji chemicznych, na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków, zgodnie z ASTM 6978, Pakowane max po 100 szt w opakowaniu z podziałem kolorystycznym op. ze względu na poszczególne rozmiary. | szt. | 2
12. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe bezpudrowe, zielone, sterylne, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana o grubości odpowiednio: grubość na palcu min0.20 mm, na dłoni min 0.18 mm , posiadajce AQL 0,65 Zgodne z normą ASTM 1671 oraz EN 374, odporne na przenikanie cytostatyków oraz pozbawione tiuramów i MBT. Rękawice w rozmiarach 6,0- 9,0. Opakowanie a 50 par. | szt. | 40
13. | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, gładkie, rolowany mankiet, grubość na palcu min. 0,10mm, dłoni min. 0,08mm, mankiecie min. 0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 4N. Brak zawartości DEHP, DBP, BBP. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a'100sztuk, rozmiary XS-XL. | szt. | 2
14. | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku oraz jako rękawice sekcyjne, Rękawice zgodne z wymaganiami : EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671, z oznakowaniem na opakowaniu. Lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300 mm. Grubość rękawicy na palcu min 0.40 mm, na dłoni min 0.35 mm oraz na mankiecie min 0.20 mm , siła zrywu minimum przed starzeniem 33 N . Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie a 50 szt., z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary , rozmiary S-XL. | szt. | 5
15 | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, kolor niebieski , obustronnie polimeryzowane, chlorowane od wewnątrz . Mankiet rolowany, tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą koncach na palców. Rękawice o grubości na palcach min 0,12 mm, na dłoni min 0,08 mm AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. , o sile zrywu przed starzeniem min.9 N . Przebadane zgodnie z EN374 na przenikanie substancji chemicznych i min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 , przebadane na przenikanie miroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 . Długość minimum 240 mm, Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar rękawic kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Uchwyt do opakowań rękawic mocowany na ścianie, opakowanie umożliwiające pobieranie od dołu rękawic z pudełka za wystający mankiet, gwarantujący brak kontaktu użytkownika z opakowaniem oraz z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu. Pobranie jednej rękawiczki spowoduje wysunięcie na zewnątrz mankietu kolejnej. Rękawice w rozmiarach XS-XL, pakowane max po 200 szt. | szt. | 400
16 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, do procedur wysokiego ryzyka, kolor intensywny np.pomarańczowy, teksturowane na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, długość min. 280 mm, grubość na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min. 0,13 mm, na mankiecie min. 0,09 mm (grubości na pojedynczej ściance). Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Siła zrywu przed starzeniem min. 13N. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 op. 100 szt. rozmiar XS-XL. | szt. | 20
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | ...........................................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 20
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 20 Siatki przepuklinowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
Nieresorbowalna siatka chirurgiczna o standardowych oczkach, wykonana w 100% z polipropylenu, przędza monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 - 85 g/m2, grubość siatki 0,47 mm (+/- 0,03 mm), grubość przędzy 0,16 mm, porowatość 65%, pakowane pojedynczo w kopertę kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia :
1. | 60x110 MM | szt. | 32
2.* | 80x130 MM* | szt. | 120
3. | 100x160 MM | szt. | 12
4. | 150x150 MM | szt. | 16
5. | 150x200 MM | szt. | 6
6.* | 200X250 MM* | szt. | 30
7. | 200x300 MM | szt. | 34
8. | 260x360 MM | szt. | 3
9. | 300x300 MM | szt. | 9
Razem
Ceny zawiaerają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
*- Zamawiający żąda próbki.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ...........................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 21
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 21 Wkłady do ssaka .
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1.* | Wkład workowy do ssaka o poj. 1500 ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli , uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu się wkładu , otwór do pobierania próbek ( wysokorozprężalny ) , wykonany z elastycznego tworzywa . Króciec i zatyczka koloru pomarańczowego . (40 szt. - min. opakowanie zbiorcze ) | szt. | 240
2.* | Wkład workowy do ssaka o poj. 2500 ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli , uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu się wkładu , otwór do pobierania próbek ( wysokorozprężalny ) , wykonany z elastycznego tworzywa . Króciec i zatyczka koloru pomarańczowego . (40 szt. - min. opakowanie zbiorcze ) | szt. | 800
Razem:
Ceny zawiaerają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* - Zamawiający żąda próbki.
Zamawiający informuje , że posiada ssak typ Basic MEDELA . Asortyment wskazany w pakiecie musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ...........................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy