Załącznik Nr 4 SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 4 – Zakup i dostawa POMPA INFUZYJNA JEDNOTOROWA – szt. 31 (w tym 2 szt. typu PCA)  dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania |  |  |
| 1 | Specjalistyczne urządzenie medyczne stosowane do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania leku z określoną prędkością i we właściwej dawce. | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Przeznaczona głównie do zastosowań w anestezji, oddziałach intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, onkologii, wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba łatwego, dokładnego dawkowania leku. | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy. | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży |  |  |  |  |  |
| 13 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | TAK |  |  |  |  |
| 18 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |  |  |
| 20 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |  |  |
| 21 | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |  |  |  |
| 22 | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |  |  |  |
| 23 | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |  |  |
| 24 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h | TAK |  |  |  |  |
| 25 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |  |  |  |
| 26 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |  |  |
| 27 | Instalacja pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |  |  |  |
| 28 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |  |  |  |
| 29 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |  |  |  |
| 30 | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa typ PCA – 2 szt | TAK |  |  |  |  |
| 1 | Zamykana na zamek osłona | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Przycisk pacjenta z sygnalizacją świetlną: przyłączenia do pompy podaży bolusa pacjenta | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Szybkość dozowania Bolus-a min. 2000 ml/h | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Karencja dawki bolus; 1 – 120 min | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Okres zliczania limitu dawki; 1 – 24 godz. | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Sumowanie bolusów pacjenta, pustych i klinicznych dla całej infuzji oraz dla każdego okresu zliczania dawki | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Hasło zabezpieczające przed: zmianą parametrów infuzji podażą bolusa klinicznego |  |  |  |  |  |
| 8 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
| Stacje dokujące mobilne – szt. 4 | TAK |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość mocowania do 4 pomp infuzyjnych | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Waga stacji do 3,0 kg |  |  |  |  |  |
| 4 | Stacja mocowana na przesuwnym stojaku | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Zasilanie 230 V AC 50Hz |  |  |  |  |  |
| 6 | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia |  |  |  |  |  |
| 11 | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Stacja zamocowana na przesuwnym stojaku | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do 35 kg |  |  |  |  |  |
| Stacje dokujące – 4 szt | TAK |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość mocowania do 8 pomp infuzyjnych | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Waga stacji do 5,5 kg |  |  |  |  |  |
| 4 | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn lub mostów wyposażonych w pręty infuzyjne | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Zasilanie 230 V AC 50Hz | TAK |  |  |  |  |
| 6 | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | TAK |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | podać |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …........... do godziny 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta