N-M.ZP/D/5/2015							Więcbork 20.05.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907  ze zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na : „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie  Szpitala Powiatowego  im. dr Adama Gacy i dr  Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”,  w Zestawieniu parametrów technicznych w Grupie 2 poz. 4 – Kardiomonitor wielofunkcyjny – 1 szt. oraz poz. 9 – Monitor EKG z pulsoksymentrem – 1 szt. wystąpił błąd pisarski tj. zamianie uległy specyfikacje w w/w pozycjach.

Prawidłowy zapis w Grupie 2 poz. 4 – Kardiomonitor wielofunkcyjny – 1szt. oraz poz. 9 – Monitor EKG z pulsoksymentrem – 1 szt. otrzymuje brzmienie :

POZ. 4 - Kardiomonitor wielofunkcyjny - 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie stacjonarno - transportowe z wyciąganym panelem przednim, dotykowym ekranem i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom z opcją pomiaru hemoglobiny całkowitej, methemoglobiny, karboksyhemoglobiny | TAK |  |
|  | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość, pomiar hemoglobiny całkowitej , Methemoglobiny i Karboksyhemoglobiny w sposób nieinwazyjny i ciągły. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów min. 4 godziny | TAK |  |
|  | Odłączalny panel przedni umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 4 godziny | TAK |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Ekran z podświetleniem o wysokiej rozdzielczości min.: 1280x800 (ekran dotykowy) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pulsoksymetru w pozycji pionowej i poziomej - automatyczna rotacja ekranu - pion- poziom (wyjmowany panel przedni) | TAK |  |
|  | Waga panelu przedniego poniżej 0,6 kg i rozdzielczości jego ekranu min. 480 x 272 punkty. | TAK |  |
|  | Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji ±2 cyfry w zakresie min. 70-100% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji ±3 cyfry w zakresie min. 60-80% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiarów: | TAK |  |
|  | Saturacja (%SpO2): 1 % | TAK |  |
|  | Częstość pulsu (BPM) 1 BPM | TAK |  |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia | TAK |  |
|  | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | TAK |  |
|  | Możliwość nieinwazyjnego pomiaru parametrów Rainbow (SpHb, SpCO, SpMet, PVI) | TAK |  |
|  | Zmiana tonu sygnału częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta – wyższe tony przy spadku saturacji, niższe tony przy wzroście saturacji | TAK |  |
|  | Dotykowy, graficzny ekran LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmów dźwiękowych | TAK |  |
|  | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny rozładowania akumulatora na min. 10 minut przed jego całkowitym rozładowaniem | TAK |  |
|  | Licencja SedLine - pomiar czynności mózgu/Oprogramowanie do pomiaru czynności mózgu | TAK |  |
|  | Ochrona przed interferencją spowodowaną defibrylatorami | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

Poz. 9 - Monitor EKG z pulsoksymetrem – 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko kardiomonitorowania obsługujące 8 stanowisk monitorowania (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) | TAK |  |  |
| 2 | dwa płaskie panelowe ekrany kolorowe minimum 19" TFT | TAK |  |  |
| 3 | ilość wyświetlanych jednoczasowo przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 4 (możliwość wyboru parametrów) | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wyświetlenia czterech dynamicznych krzywych w tym EKG i SpO2) konfigurowanych dla każdego pacjenta niezależnie | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wyświetlenia trendów pacjenta obok krzywych dynamicznych, konfigurowanych dla każdego pacjenta niezależnie | TAK |  |  |
| 6 | ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 (możliwość wyboru parametrów w tym EKG i SpO2) | TAK |  |  |
| 7 | możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego na jednym z monitorów) | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość podglądu zapisanych w kardiomonitorze zdarzeń, trendów graficznych, trendów numerycznych, odcinków ST zapisu EKG oraz podglądu krzywych z dostępnymi narzędziami pozwalającymi na pomiar poszczególnych odcinków (linijka do pomiaru odcinków czasu, wysokości itp.) | TAK |  |  |
| 9 | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin obserwacji pacjenta | TAK |  |  |
| 10 | możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie sieci | TAK |  |  |
| 11 | alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | TAK |  |  |
| 12 | konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG i SpO2) | TAK |  |  |
| 13 | wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) | TAK |  |  |
| 14 | drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej powszechnie dostępnej na krajowym rynku | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy opcji holterowskiego do zbierania sygnału z ostatnich pełnych 5 dni dla wszystkich mierzonych krzywych. | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o dostęp do danych pacjenta zbieranych przez monitory pacjenta za pośrednictwem przeglądarki internetowej, na komputerach podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość zamocowania jednostki centralnej bezpośrednio do ekranu centrali (oszczędzając miejsce i redukując liczbę kabli pod biurkiem) | TAK |  |  |
| 18 | Drukarka laserowa formatu A4 na stanowisku | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

Wykonawcy winni w swojej ofercie uwzględnić w/w korektę.